- 设备用途说明及要求：

1.1支持颅内外血管常规检测、血栓分析及长程监护等功能

★1.2设备通过CE和FDA等权威认证

二、主机规格及工作参数：

2.1通道和门深：双通道八深度

2.2采样容积：1-20mm连续可调

2.3 PW探测深度调节：5-150mm

2.4增益范围：1-40dB

2.5发射功率：0-512mW可调

三、常规检测及软件功能：

3.1常规检测模式能够支持同步8深度频谱多普勒显示，并且可以任意选择显示深度内血流频谱及相关检测参数等

3.2在实时检测或监测过程中可以进行频谱的回放并完成血流频谱的储存功能，利于异常的数据记录分析

3.3频谱保存（快照功能）不仅可以记录分析血流动力学参数，同时对于引起脑血流动力学异常的相关影响因素，可以手动添加事件标注；利于后期分析处理

3.4频谱图像可以同时进行双向参数计算、显示

3.5自定义检测血管序列，对于存储过的血管可以自动标示

3.6一键报告功能，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告

3.7检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Lindegaard指数

3.8动态M波：可以实现每1mm间隔的血流信息均可以记录、回放、测量；对于栓子的运动轨迹、锁骨下盗血、发泡实验具有特异性效果

3.9用资源管理器在目录下可以直接看到以病人名为文件夹内的图谱及WORD诊断报告，便于后期查询使用

3.10存储频谱数据可以AVI动态视频文件格式输出，任何电脑上回放，无需特殊转化软件，方便教学及技术交流

3.11具备常规图文报告功能 ，支持WORD、PDF、XLS（excel）、BMP、JPG等报告、图谱和数据输出形式

★3.12具有LP标识法

3.13对于手术或是支架的术中、术后监护时，具有专门评价血流灌注的参数Delta Mean可以预防低灌注或是过度灌注

3.14具备微栓子监测功能，包括声谱图、栓子直方图的定量化分析指标，可以直观显示微3栓子、伪差信号的分布情况

★3.15发泡试验软件具有语音功能，指导操作流程，并能自动分级（右向左）流量大小

★3.16双通道监护的时候可以分别调节每个通道的增益、采样容积、功率、深度等参数，特别是速度量程能单独设置，可以显示一侧异常（高流速）和一侧正常的双侧循环情况.适用于CEA手术等

- 硬件配置：

4.1数字化超声经颅采集器1个

4.2超声经颅血流分析仪主机1台

4.3高分辨率液晶显示器1台，高速彩色激光打印机1台

★4.4手持探头1.6MHz、4.0MHz原装进口探头各1个

★4.5监护头架1个，1.6兆的监护探头2个

4.6配备具有"防水、防尘、防震"三十键位以上的硅胶远程遥控小键盘，至少含四个可以自定义的功能键

4.7专用一体化台车1个