牙科影像板扫描仪主要功能及技术参数

\*1、获取影像时的位深：16bits/pixel。

2、影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）。

\*3、像素尺寸：≤20微米。

\*4、支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板。5、成像扫描时间≤15 秒。

\*6、配备真彩触控屏，可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能。 7、扫描完成后，影像数据自动被擦除。

8、电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式。

9、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、 影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

10、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具 备安全性和私密性保护处理。

\*11、扫描仪主机与电脑间通过无线WiFi进行数据传输。 12、保修期2年。

13、IP影像板4片（#0、#1、#2、#2）。

\*14、中国生产制造，具备医疗产品资质。