可调单道加样器

表A

| 技术要求 | 投标人的技术规格 |
| --- | --- |
| 1 技术指标及配置: 单道可调移液器 3.1、连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2l, 0.5-5l, 1-10l, 2-20l, 10-100l, 20-200l, 100-1000l, 0.5-5ml, 1-10ml； 3.2、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松； 3.3、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 3.4、使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； *3.5、独特的AVG液量联动装置，实现微调和粗调完美的结合，可快速容量设置，液量联动装置，避免了手部温度对移液精确度的影响。 *3.6、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 *3.7、低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力 *3.8、白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺； *3.9、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； *3.10、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证 *3.11、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； *3.12、配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分； *3.13、标配校准保养工具，易于维修保养。当地具有授权的维修中心。 |  |

规格和技术参数

| 货号 | 量程 | 增量 | 体积 μl | 准确度 % | 精确度 CV% | 颜色标记 | 配套枪头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4642010 | 0.2-2 μl | 0.002 μl | 2 1 0.2 | ±2.50 ±4.00 ±12.00 | 2.00 3.50 10.00 | 粉红 | Flex 10, 10, 50 |
| 4642020 | 0.5-5 μl | 0.01 μl | 5 2.5 0.5 | ±1.50 ±2.50 ±6.00 | 1.00 1.50 5.00 | 粉红 | Flex 10, 10, 50 |
| 4642030 | 1-10 μl | 0.02 μl | 10 5 1 | ±1.00 ±1.50 ±2.50 | 0.50 0.80 2.00 | 粉红 | Flex 10, 10, 50 |
| 4642040 | 1-10 μl | 0.02 μl | 10 5 1 | ±1.00 ±1.50 ±3.50 | 0.80 0.80 3.00 | 黄色 | Flex 200, 250通用型 |
| 4642050 | 2-20 μl | 0.02 μl | 20 10 2 | ±1.00 ±1.50 ±3.00 | 0.40 0.60 2.50 | 翡翠色 | 50 |
| 4642060 | 2-20 μl | 0.02 μl | 20 10 2 | ±1.00 ±1.50 ±3.00 | 0.40 0.60 2.50 | 黄色 | Flex 200, 250通用型 |
| 4642120 | 5-50ul | 0.1ul | 50 25 5 | ±0.30 ±0.25 ±0.15 | 0.30 0.52 2.50 | 绿色 | 50 |
| 4642130 | 5-50ul | 0.1ul | 50 25 5 | ±0.30 ±0.25 ±0.15 | 0.30 0.52 2.50 | 黄色 | Flex 200, 250通用型 |
| 4642070 | 10-100 μl | 0.2 μl | 100 50 10 | ±0.80 ±1.20 ±3.00 | 0.20 0.40 1.00 | 黄色 | Flex 200, 250通用型，300，200加长型 |
| 4642080 | 20-200 μl | 0.2 μl | 200 100 20 | ±0.60 ±1.00 ±1.80 | 0.20 0.40 0.70 | 黄色 | Flex 200, 250通用型，300，200加长型 |
| 4642090 | 100-1000 μl | 1 μl | 1000 500 100 | ±0.60 ±0.80 ±1.00 | 0.20 0.30 0.60 | 蓝色 | Flex 1000, 1000加长型 |
| 4642100 | 0.5-5 ml | 0.01 ml | 5000 2500 500 | ±0.50 ±0.70 ±2.00 | 0.20 0.30 0.80 | 绿色 | 5 ml |
| 4642110 | 1-10 ml | 0.02 ml | 10000 5000 1000 | ±0.50 ±0.80 ±2.00 | 0.20 0.30 0.80 | 红色 | 10 ml |
| 保修 | 质保期三年，终身维修 |  |  |  |  |  |  |