## 一体检测系统
新型冠状病毒核酸检测系统技术参数
| 1 | 检测原理：基于荧光聚合酶链反应原理
| 2 | 检测通量：≥8
| 3 | 适用样本类型：咽拭子、痰液样本
| 4 | 适用灭活型（含胍盐）和非灭活型的样本保存液
* | 5 | 检测模式：核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作。
| 6 | 检测时间：全流程≤60分钟
| 7 | 检测模块：独立模块，可实现来样即测。
* | 8 | 核酸提取方式：离心柱或磁珠法提取
| 9 | 可支持多样本混合检测
* | 10 | 试剂最低检测限＜400拷贝/mL
| 11 | 试剂灵敏度≥98%，特异性＞95%
| 12 | 试剂2~8℃储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心。
| 13 | 试剂常温运输
| 14 | 荧光强度检测重复性：CV值<3％
| 15 | 荧光强度检测精密度：<5%
| 16 | 结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。
| 17 | 设备及配套试剂具有三类医疗器械注册证。
| 18 | 技术服务
| 18.1 | 质量保证期：整机保修3年，终身维修。
| 18.2 | 装机培训：提供装机及培训计划。
| 18.3 | 响应时间：售后服务响应时间为2小时，在48小时内派技术人员到现场服务。
带“*”项目为关键指标及要求，必须完全满足。