产品名称：电脑中频治疗仪

主要技术参数

1、输出电流强度：

在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

*2、输出通道：四路，输出电流独立可调。

——四路同步电刺激、异步电刺激通道；

——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；

——两路离子导入通道；

——两路干扰电治疗通道

3、内置临床处方：99个专家处方。

4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

8、动态节律：4s～10s。

9、差频变化周期：15s～30s。

10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

*11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。

12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多档可调，最高不超过41℃。

*13、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

14、电源条件：交流220V/频率50Hz

15、输入功率：≤150VA

16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

产品名称：负压罐（易罐）

主要技术参数

- 材质：优质硅胶

- 规格：特大号：外檐8.5cm  杯口内径7.1cm

大  号：外檐7.5cm  杯口内径6.1cm

中  号：外檐7.0cm  杯口内径5.6cm

小  号：外檐4.6cm  杯口内径3.7cm

产品名称：电针仪

主要技术参数

1.电针输出的直流分量:≦100mV；

2.电针脉冲宽度：0.2ms～1ms；

3.电针工作频率：2Hz、10Hz、100Hz、循环可选；

4.电针脉冲幅度：≤150Vp可调（500Ω负载）；

5.定时时间：15、30、45分钟。

*6.输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化；

7.电针输出通道数：4

8.显示：LED

产品名称：特定电磁波治疗器

主要技术参数

1.治疗头直径：Φ166mm

2.频    率：50HZ(赫兹)

3.治疗板表面温度:280-300度

4.电磁波谱范围：2~25（微米）

5.治疗板使用寿命：1000小时

6.加热器使用寿命：2000小时

*7.加热器直径：122mm

*8.螺旋式陶瓷炉盘加热器， 受热更均匀、使用寿命更长

9.预热时间：8-10分钟

10.活动臂升缩范围：300-1350mm

11.活动臂伸缩范围：200-800mm

12.升降杆升降范围：200mm

13.俯仰角：<270度

14.治疗头转角：360度旋转

15.计时方式：机械定时（0~60及长通）