## 01-MOST-T蒸汽灭菌器K系列招标参数
灭菌器 45升消毒柜参数
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 容积： | 45L
1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)
1.1.3 | 设计压力： | -0.1/0.3MPa
1.1.4 | 设计温度： | 144℃
1.1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环
1.1.6 | 主体保温： | 玻璃纤维保温层
1.1.7 | 腔壁加热 | 覆膜式加热膜
1.1.8 | 测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口
1.2 | 密封门
1.2.1 | 门数量： | 单门
1.2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2mm； |  | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm；
1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)；
1.2.4 | 开关门方式： | 电机驱动，一键式侧开门；
1.2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；
1.2.6 | 门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：3个直动式电磁阀
1.3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个增压泵；
1.3.3 | 压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）；
1.3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器；
1.3.5 | 储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L； |  | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L；
1.3.6 | 水箱排水： | 1跟水箱排水管
1.3.7 | 压力表： | 无 |  | 1个压力表： 量程：-0.1～0.5MPa； 精度等级：1.6级以上；
1.3.8 | 散热器 | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； |  | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 内置1个体积大于0.0024立方米的散热器；
1.3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀；
1.4 | 控制系统
1.4.1 | 操作方式 | 感应式操作；
1.4.2 | 控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，可实现高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；
1.4.4 | 界面显示： | 液晶显示屏：不少于160*160点阵不小于3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；
1.4.5 | 流程控制 | 准备、置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动运行；
1.4.6 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数；
1.4.7 | 记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； USB读取功能(选配)：可选配USB读取功能，通过插入U盘将设备历史运行数据读出，运行数据可在电脑端打开查看；
1.4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；
1.4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：通过密码，对程序参数修改、系统设置进行多级权限管理；
1.4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；
1.4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序名称： | 134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序
1.5.2 | 134通用 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：15min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 134通用程序主要适用于：有包装及无包装的耐高温物品的灭菌；
1.5.3 | 121通用 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：15min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 121通用程序主要适用于：有包装机及无包装的耐温较低的物品的灭菌；
1.5.4 | B134快速 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：1min，可设范围：0～99min 脉动次数：2次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa B134快速程序主要适用于：有包装及无包装的耐高温物品的灭菌，应急情况下使用；
1.5.5 | N134快速 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：1min，可设范围：0～99min N134快速程序主要适用于：无包装的耐高温实心物品的灭菌，应急情况下使用；
1.5.6 | 朊病毒 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：18min，可设范围：0～99min 干燥时间：15min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 朊病毒程序主要适用于：有包装及无包装的耐高温物品的灭菌；
1.5.7 | 自定义 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：15min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 可根据需求自行定义各参数；
1.5.8 | 液体程序 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：30min，可设范围：0～99min 冷却温度：80℃，可设范围：60～95℃ 液体程序主要适用于：敞口非密闭液体的灭菌；
1.5.9 | BD&Helix | BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果；
1.5.10 | 真空测试 | 真空测试程序：检测设备是否泄漏；
1.5.11 | 预热程序 | 预热程序：对设备进行充分预热；
1.5.12 | 干燥程序 | 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程；
1.5.13 | 清洗程序 | 清洗程序：可以对蒸发器、设备管路进行清洗，防止堵塞；
1.6 | 整体参数
1.6.1 | 装载装置： | 三层托盘 | 三层托盘 | 两层搁网
1.6.2 | 腔体尺寸： | ≥Φ250×350 | Φ250×450 | ≥Φ316×618
1.6.3 | 外形尺寸： | ≤560×530×450 | 660×530×450 | ≤855×640×550
1.6.4 | 设备重量： | 55kg | 65kg | 115kg
1.6.5 | 电源： | 单相：AC 220V，50Hz
1.6.6 | 设备输入功率： | 2.6kVA | 2.6kVA | 5.8kVA
2 | 标准配置
2.1 |  | 波纹管1个；内置热敏打印机
2.2 |  | 三层托盘； | 三层托盘； | 两层搁网；
2.3 |  | 取盘器一个； |  | 无
2.4 |  | 排水管一根；
2.5 |  | 保险管4个；
3 | 可选配置
3.1 |  | 可增购两个托盘； |  | 可选购四层托盘；
3.2 |  | 可选配USB读取功能；
3.3 |  | 可选配承载台车；