附件：

超声波清洗机参数

| 超声波清洗机 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 清洗舱容积 | 90L |
| 材质 | 2.0mm厚304不锈钢板材 |
| 开门方式 | 手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手 |
| 密封方式 | 硅橡胶胶条压紧密封 |
| 管路系统 |  |
| 灌流系统 | 灌流口8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接 |
| 多级水位控制 | 自动模式下有高低两种水位选择，用户可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以任意控制水位 |
| 加热方式： | 循环加热，溶液内部温差＜1℃ |
| 自动进酶 | 设备可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液 |
| 精密器械筐 | 配备单独的精密器械承载篮筐，细小精密器械可以得到良好的清洗效果，不会掉落到篮筐外部 |
| 超声系统 |  |
| 变频电源 | 40/80/100KHZ，变频功能，功率可调 |
| 控制系统 |  |
| 多程序选择 | 设备设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗四个程序，一键操作，方便快捷 |
| 控制方式 | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；独立的电源控制模块，安全可靠。 |
| 界面显示 | 320*240点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示和存储功能。 |
| 温度指示器 | 数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 |
| 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 |
| 整体参数 |  |
| 运行时间 | 依据设定时间而定 |
| 篮框尺寸 | 630*390*80；610*370*80；590*350*80 3个篮筐 |
| 外形尺寸 | 810*650*830mm（宽深高） |
| 舱体尺寸 | 650*420*320 |
| 清洗温度 | 40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 |
| 加热方式： | 电加热 9.0kw |
| 超声频率 | 三频：40/80/100KHZ |