附件：

煮沸消毒器参数

| 煮沸消毒器 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 用途 | 配合超声波清洗机使用而设计的，专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的煮沸设备，该设备具有设计先进、功能齐全、煮沸速度快效果好等特点 |
| 功能要求 | 93°热水煮沸 |
| 运行时间 | 40min左右 |
| 最大装载量 | 1个器械篮框（540X390X210mm） |
| 外形尺寸 | 800*640*830（长宽高） |
| 舱体尺寸 | 600*420*330 |
| 设备净重 | 100kg |
| 设备运行重量 | 200kg |
| 煮沸温度 | 80℃～93℃可调 |
| 加热方式： | 电加热 9.5kw |
| 耗水量 | 60L |
| 清洗舱容积 | 80L |
| 材质 | 2.0mm厚304L不锈钢镜面板，清洗架：不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |
| 开门方式 | 自动升降开关门 |
| 管路系统 | 快速管路设计，U型排水管路含进口排水泵，排水迅速 |
| 核心配件 | 进水电磁阀、计量泵均为进口品牌； |
| 计量泵： | 1个 （加上油液泵 1个） |
| 控制系统 | 文本屏控制超声清洗全过程，薄膜按键操作 |
| 标准配置 | 主机 1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、器械清洗篮框 1个； |
| 保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；门障碍保护 |