附件：

医用真空干燥柜参数

| 医用真空干燥柜 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 容积 | ≥100L |
| 外观要求 | 整体全不锈钢拉丝外罩外观，整洁易于清理。 |
| 主体材质： | 舱体采用优质铝合金防锈板焊接成型，具有优越的热传导性，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。 |
| 舱体结构： | 双门，方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；700mm超长舱体深度，更适合较长硬镜类负载的干燥。 |
| 加热方式： | 柜体壁面加热方式，采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀。 |
| 保温材料： | 采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失。 |
| 密封门材质： | 门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用优质玻璃钢模压成型，表面白色烤漆，结构轻便。 |
| 门胶条要求： | 门胶条采用白色医用硅橡胶模压成型。 |
| 门密封要求： | 19mm钢化玻璃密封，260mm×200mm高透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况。 |
| 门锁装置： | 电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。 |
| 泵： | 高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便。 |
| 控制阀： | 抽空阀和回空阀均为进口电磁阀，质量稳定、寿命长。 |
| 过热保护： | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
| 过滤器要求： | 采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 |
| 控制系统控制器要求： | 控制系统采用7寸彩色触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能，内置10套程序，4套默认程序，用户可根据需求自行调节参数，流程直观，操作方便。 |
| 程序系统： | 程序性质 舱壁温度 预热时间 脉动次数 抽空时间 回空时间 结束回空 快速程序60℃、0分钟 2次 7分钟 0秒 30秒 标准程序60℃ 0分钟 5次 5分钟 0秒 30秒 加强程序65℃ 5分钟 7次 5分钟 0秒 30秒 保压程序：抽空下限-96kPa，保压时间10分钟 |
| 可适应性要求 | 工作环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤85% |
| 标准配置 | 主机 1台，搁架4件，器械托盘（680×250×40mm）4个，接水盘 1个 |