- 南昌市第一医院多功能清洗中心询价论证公告

附件：

多功能清洗中心参数

| 多功能清洗中心 |  |
| --- | --- |
| 台面、清洗槽、沥水台： | 材质要求：台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料 台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm； 槽盖材质要求：采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封； 清洗槽规格尺寸要求：长600±30*宽500±30*高260±20mm |
| 柜体： | 柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm； 柜门材质及结构要求：采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 柜体底板材质要求：柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；各配管腔器械干燥器1个 |
| 蒸汽清洗机 | 蒸汽清洗机单独控制，自动加水一把蒸汽枪配8个喷头，适合不同器械的蒸汽清洗清洗不锈钢管腔类物品效果更佳。电气系统与蒸汽清洗机主体分体设计，有效保障电气系统安全，减少故障率。 |
| 超声槽 | 控制系统：128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果； 超声频率:40kHz；可自动升降 加热方式：电加热 |
| 可升降防护装置 | 防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm 可升降结构，可以适合不同身高的人员操作 |
| 排风装置 | 采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h 内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道 |
| 煮沸槽 | 控制系统：128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。 加热方式：电加热。可自动升降 |
| 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配一个不锈钢专用高压气枪喷头；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 不锈钢水龙头 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。提供产品的材质检验报告和产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版。 |
| 不锈钢落水器 | 与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，更利于安装；机械式落水结构提供产品的材质检验报告 |
| 医用无油空气压缩机 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气； |
| 标准配置 | 由初洗槽、酶洗槽、超声槽、末洗槽、煮沸槽、沥水台组成 |
| 设备资质要求 | 提供设备的二类医疗器械注册证 |