- 南昌市第一医院快速多舱式全自动清洗消毒器询价论证公告

附件：

快速多舱式全自动清洗消毒器参数

| 快速多舱式全自动清洗消毒器 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 容积 | 520L*3舱一套 |
| 蒸汽稳压系统 | 配置蒸汽稳压系统，提供经过稳压系统稳定后的蒸汽 |
| 材质 | 1.5mm厚316L不锈钢镜面板无死角焊接 清洗架：316L不锈钢 外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |
| 对接口 | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 |
| 门通道 | 双门通道型、双门可实现互锁 |
| 开门方式 | 自动上开门，具有新型清洗消毒器升降密封门专利 |
| 密封门 | 门板材质：δ2/0Cr18Ni9/拉丝板 门玻璃：采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度22mm，颜色为高淡蓝,透光率75%，隔音隔热 门障碍控制：关门遇障碍可自动返回 |
| 维修门 | 舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度22mm，方便用户观察舱内运行情况，也方便用户及维修人员对舱体内部进行维修 |
| 管路系统 | 快速清洗机管路，具有医用快速清洗机管路专利 |
| 干燥系统 | 进口风机，噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统 |
| 核心配件 | 循环泵、风机、气动阀、计量泵均为进口品牌； |
| 循环系统 | 水循环加热，节约能源，具有水加热系统专利 |
| 计量泵 | 每窗≥3个，超声2个 |
| 循环泵 | 不锈钢泵体，流量最大900L/分钟 |
| 阀门 | 进口气动阀，口径大、性能可靠 |
| 空气过滤器 | 过过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） |
| 喷淋臂 | 喷淋臂两端设置有可拆卸堵头，方便清洗(提供图片加盖制造商公章) |
| 控制系统 | 采用PLC控制； 通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能； 抗干扰能力强，稳定性高。 |
| 变频清洗 | 设备具备变频清洗，减小对精密器械的损伤，提供相关证明材料 |
| 界面显示 | ≥10寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数； 具有报警信息显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； |
| 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
| 记录方式 | 可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。 |
| 程序名称 | 不少于10套预置程序，6套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 |
| 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 运行时间 | 连续运行时≤12分钟/批次(标准器械程序) |
| 最大装载量 | 15个标准器械托盘480X250X50（五层清洗架） |
| 加热方式 | 蒸汽加热 |
| 使用寿命 | 不少于10年/30000次循环 |
| 传送方式 | 滚轮传动具有摩擦力大的特点，保证了整个设备传动系统更稳定 |
| 自动回传轨道 | 带自动回传轨道一套 |
| 设备维护 | 设备生产厂家可定期对设备的温度、压力等进行验证并提供CNAS或CMA认证的第三方检测机构的检测报告(提供资质复印件加盖制造商公章) |
| 清洗范围 | 全自动清洗消毒机有对应附件能清洗机器人机械臂(提供资质复印件加盖制造商公章) |