- 南昌市第一医院高效全自动清洗消毒器询价论证公告

附件：

高效全自动清洗消毒器参数

| 容积 | ≥520L |
| --- | --- |
| 材质 | 舱体：1.5mm厚316L不锈钢镜面板；主体激光焊接无死角，更节能。 清洗架：不锈钢 |
| 对接口 | 清洗架注水口位于清洗腔体中心的底面，避免清洗架受单侧清洗冲力引起清洗架变形，对接口采用弹簧预紧和水压压紧双向密封方式 |
| 舱体保温 | ≥12mm橡塑海绵 |
| 状态观察灯 | 舱内设置不少于三个状态观察灯，不同运行状态显示不同颜色，更清晰的查看设备运行情况 |
| 清洗架自动识别 | 控制系统自动识别不同种类清洗架，根据不同的负载和负载架，自动选择相应程序，避免错误选择程序而影响清洗消毒效果。 |
| 开门方式 | 自动上开门，具有新型清洗消毒器升降密封门专利 |
| 通道类型 | 双门通道型、双门可实现互锁 |
| 门玻璃 | 防爆玻璃门，隔音隔热，大视窗方便观察清洗情况 |
| 门障碍 | 安全防护，关门遇障碍可自动返回 |
| 压紧方式 | 门采用自身重力主动压紧方式，不受拉紧件影响，密封可靠。 |
| 门厚度 | ≥22mm |
| 管路系统 | 快速清洗机管路，具有医用快速清洗机管路专利 |
| 干燥系统 | 双风机供风，噪音≤65dB |
| 循环泵 | 不锈钢泵体叶轮，流量≥1100L/分钟 |
| 水循环系统 | 水循环加热，节约能源，具有水加热系统专利 |
| 空气过滤器 | 初效过滤和高效过滤双级空气过滤，增加高效过滤器寿命，高效过滤等级H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um； |
| 变频清洗 | 设备具备变频清洗，减小对精密器械的损伤，提供相关证明材料 |
| 喷淋臂 | 喷淋臂两端设置有可拆卸堵头，方便清洗(提供图片加盖制造商公章) |
| 清洗循环水压检测 | 具备清洗水压自动监测，保证负载可以得到足够的水压清洗。 |
| 电导率监测 | 设备自带智能化水质监测系统，通过对漂洗水质进行监测，来确保证最终清洗的效果 |
| 化学助剂流量监测 | 可以通过输入化学助剂使用比例，进行智能计算，并通过流量计精准控制进监测给量。 |
| 控制方式 | 采用PLC全自动控制； 通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能； 抗干扰能力强，稳定性高。 |
| 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
| 管理权限 | 根据不同操作人员设置五级保护权限，实现分级管理。 |
| 语言系统 | 可实现中英文等多语言切换操作。 |
| 程序数量 | 不少于12套预置程序，18套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 |
| 消毒方式 | 湿热消毒和化学消毒。 |
| 运行时间 | ≤28分钟 |
| 设备维护 | 设备生产厂家可定期对设备的温度、压力等进行验证并提供CNAS或CMA认证的第三方检测机构的检测报告(提供资质复印件加盖制造商公章) |