- 南昌市第一医院软式内镜清洗消毒器询价论证公告

附件：

软式内镜清洗消毒器参数

|  | 软式内镜清洗消毒器 |
| --- | --- |
| 容积 | ≥260L |
| 材质 | 1.5mm厚316不锈钢镜面板；清洗托盘：塑料抑菌材质模具成型；外装饰罩：1.2mm厚304不锈钢拉丝板，提供材质检测报告 |
| 对接口 | 专用多对多对接口，手动侧对接，一次性对接实现多管路连接，取得专利 |
| 清洗舱保温 | 12mm橡塑海绵 |
| 密封门 |  |
| 开门方式 | 自动下开门 |
| 通道类型 | 双门通道型、双门可实现互锁， |
| 门玻璃 | 双层中空22mm厚镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热 |
| 门障碍 | 关门遇障碍可自动返回 |
| 压紧方式 | 门采用主动压紧方式（电缸压紧），密封可靠 |
| 管路系统 |  |
| 管路设计 | 不锈钢管路，提供不锈钢管路材质证明 |
| 干燥系统 | 噪音≤65dB，大风量风机，高效率散热器，散热器功率达到7.2KW，提供风机UL认证 |
| 核心配件 | 循环泵、电磁阀、计量泵、压力检测开关、排水阀均为进口品牌 |
| 计量泵 | 4个 （加清洗液泵 1个；加消毒液泵 1个；加酒精泵 1个；加上油液泵 1个） |
| 循环泵 | 不锈钢泵体，流量最大350L/分钟 |
| 阀门 | 进口电磁阀控制 |
| 快速管路设计 | 快速预热水箱设计 |
| 硅胶管路材质证明 | 采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单； |
| 空气过滤器 | 过滤精度≤0.2 um，过滤等级可达到H13级（99.99%），提供空气过滤器认证证书 |
| 控制系统 |  |
| 控制方式 | PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作；预设内镜和器械两种负载程序可选，负载程序共预设11个内置程序、并有13个程序由用户自定义；具有故障自动检测、报警及故障记录； |
| 界面显示 | 8英寸彩色触摸屏显示，显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时，可提供运行界面实物照片； 具有声讯报警信息显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； 256色彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。 |
| 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |
| 记录方式 | 可自动打印过程曲线、并记录A0值。 |
| 整体参数 |  |
| 运行时间 | ≤22分钟(标准程序)，≤55分钟(标准器械程序) |
| 最大装载量 | 3条软式内镜或6个DIN标准器械托盘480X250X50 |
| 清洗温度 | 0-40℃可调 |
| 消毒温度 | 0℃～93℃(可调) |
| 干燥温度 | 0～120℃(可调) |
| 加热方式 | 电加热 |
| 节能 | 水耗量15L/步；消毒液210ml |
| 耗电量 | 2.5度/循环（软式内镜程序 ）5度/循环（器械程序） |
| 使用寿命 | 10年（15000次清洗循环） |
| 测漏压力传感器 | 采用日本SMC压力传感器，并提供产品产地证明； |
| 测漏功能 | 采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件； |
| 酒精干燥功能 | 选配 |
| 内镜内腔清洗接头 | 可提供所有内镜内腔清洗接头； |