附件：

环氧乙烷灭菌器及解析器参数

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |
| 主体总容积： | ≥130L |
| 腔体材质： | 采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态。 |
| 腔体温度加热功率 | 1600W,预热升温速度快，加热膜均布，保证内室温度均匀。 |
| 腔体温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 主体保温 | ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 |
| 门数量： | 单扉 |
| 材质： | 采用优质铝材5052，厚度≥20mm。 |
| 门开启方式 | 自动升降门 |
| 门板加热功能 | 带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果。 |
| 门板温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |
| 真空系统 | 采用进口品牌无油真空泵，流量130L/min，无需外置压缩气源系统； |
| 动作阀门 | 采用进口气动阀，压缩气0.4-0.7MPa，动作400万次无故障，提供产品进口报关单； |
| EO气体加注系统 | 负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体,采用进口品牌穿刺气缸。 |
| 压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥2个，当压力传感器1故障时,压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全. |
| 显示屏： | 采用5.7寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps。 |
| 打印机 | 采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 |
| 程序数量： | 设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度,方便用户及时针对灭菌物品选择合适的灭菌温度。 |
| 断电记忆保持功能 | 停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 |
| 开门通风功能 | 灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO。 |
| 负压工作系统 | 负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别≤0.840mg/m3和≤0.160mg/m3， |
| 门安全设置 | 程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作。 |
| 装载方式： | 上下两层篮筐 |
| 设备重量： | ≤350Kg |
| 设备功率： | ≤4kVA |
| 设备维护 | 设备生产厂家可定期对设备的温度、压力等进行验证并提供CNAS或CMA认证的第三方检测机构的检测报告(提供资质复印件加盖制造商公章) |
| 安全标准 | 生产企业具有危险品经营许可证 |
| 5.1、环氧乙烷尾气处理器 |  |
| 数量 | 1台 |
| 分解原理 | 催化剂高温催化分解 |
| 开机自检功能 | 开机后自动检测各个元器件是否正常 |
| 自我监测系统 | 分解过程中自动监测设备运行状况，出现故障停止分解，转应急状态处理 |
| 全自动控制 | 一键式启动，与灭菌器联动控制自动运行，操作简单，只需启动灭菌器尾气处理器自动运行 |
| 远程控制 | 可在100米处远程控制尾气处理器 |
| 自动提示更换催化剂功能 | 设备自带催化剂催化效果检测功能，催化剂效果下降时及时提示更换催化剂 |
| 排气浓度实时监测 | 检测尾气处理器排出的废气浓度 |
| 触摸屏 | 有触摸屏，实时显示温度、风速等运行参数 |
| 安装方式 | 室内安装或室外安装 |
| 噪音 | ≤70dB |
| 表面温度 | ≤50℃ |
| 外罩 | 不锈钢或碳钢喷塑 |