- 南昌市第一医院大型多功能快速清洗消毒器询价论证公告

附件：

大型多功能快速清洗消毒器参数

| 大型多功能快速清洗消毒器 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 容积 | ≥1500L |
| 蒸汽稳压系统 | 配置蒸汽稳压系统，提供经过稳压系统稳定后的蒸汽 |
| 材质 | 2mm厚304L不锈钢镜面板 清洗架：316L不锈钢 外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |
| 倾斜功能 | 清洗结束后，清洗架能自动倾斜一定角度，以消除清洗物品中的积水 |
| 成型方式 | 采用非焊接方式固定，舱体无变形 |
| 保温 | 采用双层保温，保温效果好 |
| 密封门 | 1自动平移门（左右平移） 2门通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 3门玻璃：采用钢化防爆玻璃门，隔音隔热 4门障碍控制关门遇障碍可自动返回 5压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠 6自动搭桥：开门后，自动搭桥动作，自动填补密封门留下的空隙，实现带轮手推车无障碍进入清洗舱，方便操作。 |
| 喷淋方式 | 在清洗舱内部两侧壁，有多排可以自动左右摆动的喷头保证了清洗效果，消除清洗死角。 |
| 干燥系统 | 进口风机，空气采用蒸汽加热和电加热两级加热，能消除因环境温度变化而对干燥效果的影响，同时大大加快干燥速度 |
| 核心配件 | 循环泵、风机、气动阀、计量泵均为进口品牌； |
| 计量泵： | ≥1个 |
| 循环泵： | 进口品牌，不锈钢泵体，流量大 |
| 阀门： | 进口气动阀，口径可达2寸、性能可靠 |
| 空气过滤器 | 过过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） |
| 控制系统 | 控制器所用元器件均为工业级标准；稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用； 多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联； 支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 |
| 界面显示 | ≥10.4寸彩色触摸屏显示，前后双屏，动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数； 具有报警信息显示功能； 采用军工级三防处理，适合高温、高湿环境，稳定性高； 64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。 |
| 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |
| 记录方式 | 可自动打印过程曲线、并记录A0值 |
| 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
| 程序系统 | 程序名称：≥14套预置程序，≥126套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行 |
| 运行时间 | ≤50分钟(车架清洗程序) |
| 节能 | 回收漂洗二用水用于下一步清洗使用 |
| 消毒温度 | 80℃～93℃可调 |
| 干燥温度 | 70～120℃ |
| 加热方式： | 蒸汽加热 |
| 耗水量 | ≤700L/步 |
| 使用寿命 | 不少于10年/15000次循环 |
| 设备维护 | 设备生产厂家可定期对设备的温度、压力等进行验证并提供CNAS或CMA认证的第三方检测机构的检测报告(提供资质复印件加盖制造商公章) |